滕州市中心人民医院2025年医学装备

购置项目招标文件

项目编号：ZFCG01202512001

采 购 人：滕州市中心人民医院

代理机构：山东中安项目管理有限公司

日    期：二〇二五年十二月

目 录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 投标人应当提交的资格证明文件	23

第四章 项目说明项目说明及采购清单	24

第五章 评标办法（综合评分法）	37

第六章 开标、评标、定标	45

第七章 纪律要求	54

第八章 合同条款和格式（参考）	55

第九章 投标文件格式	62

滕州市中心人民医院2025年医学装备购置项目招标公告

项目概况： 滕州市中心人民医院2025年医学装备购置项目的潜在供应商应在枣庄公共资源交易网（http://ggzy.zaozhuang.gov.cn/）网上报名获取采购文件，并于2025年12月 25日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号： ZFCG01202512001

项目名称：滕州市中心人民医院2025年医学装备购置项目

招标方式：公开招标

预算金额：1070.00万元

最高限价：1070.00万元

采购需求：

| 标的 | 标的名称 | 数量 | 本包预算金额（单位：万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 高清电子肠镜、电子十二指肠镜等一宗 | 8 | 577 | 详见招标文件 |
| B包 | 电磁式体外冲击波碎石机 | 1 | 95 |  |
| C包 | 4K内窥镜摄像系统 | 1 | 160 |  |
| D包 | 主动脉内球囊反搏IABP | 1 | 140 |  |
| E包 | 红外特定波光能温热治疗仪 | 1 | 62 |  |
| F包 | 振动排痰机 | 3 | 36 |  |

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库 [2020]46号）及《关于落实政府采购支持中小企业发展有关政策措施的通知》（枣财采[2022]11号）规定，在政府采购活动中，享受评审中价格扣除的政府采购政策；价格扣除幅度：货物、服务类项目：小型、微型企业价格给予10%-20%（本项目为10%）扣除。按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策。根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定；在政府采购中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格加分的政府采购政策，用扣除后的评审报价参与评审。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定；

3.2、投标单位为制造商的应具有《医疗器械生产许可证》或《生产备案凭证》；为代理商的应具有《医疗器械产品经营许可证》或《经营备案凭证》；

3.3、依据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）（2017 年国务院令第680号修改）的规定,投标人应根据所投货物属性提供与所投货物对应的《中华人民共和国医疗器械注册证》（如有附表，需提供附表）或产品备案表（如有附表，需提供附表）。

3.4、如进口产品代理商，应具有制造商或国内总代理出具的不少于半年的固定授权文件（提供的固定授权如为国内总代给代理商出具的，还应提供制造商给国内总代出具的不少于半年固定授权）；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）站中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本次采购活动；

3.6、法律、法规规定的其他条件。

注：法定代表人或单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：2025年12月02日8时30分至2025年12月08日17时00分，每天上午08:30至12:00，下午13:30至17:00

2.地点：在枣庄市公共资源交易网（http://ggzy.zaozhuang.gov.cn/）网上下载采购文件。

3、方式：网上报名。供应商请访问枣庄市公共资源交易网（http://ggzy.zaozhuang.gov.cn/），在报名截止时间前注册并登陆后进行网上投标报名。未在网上报名或网上报名不成功的，无资格进行投标。

备注：网上报名通过不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以资格后审时磋商小组审查结论为准。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.截止时间：2025年12月25 日09时00分（北京时间）

2.开标时间：2025年12月25日09时00分（北京时间）

3.开标地点：（1）现场开标地点：滕州市公共资源交易中心第一开标室；

（2）网上开标地点：枣庄市公共资源交易网（http://ggzy.zaozhuang.gov.cn）不见面开标大厅。

电子版文件网上递交：本项目为电子招投标，请各投标人通过枣庄市公共资源交易电子交易系统投标，投标人应在投标截止时间前按照枣庄市公共资源交易网办事指南中相关流程将电子投标文件上传至枣庄市公共资源交易网系统内，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝；投标人须到枣庄市公共资源交易中心办理企业信息入库后再办理CA证书。（枣庄市公共资源交易中心联系电话：0632-8252190 ）逾期送达或未在规定的开标时间内进行解密的投标文件，招标人不予受理。

注：(1)本项目要求投标人在“电子交易平台”递交投标文件，最终以“电子交易平台”上投标文件为准。

(2)本项目采用不见面开标方式，投标人登录枣庄市公共资源交易网不见面开标大厅开标。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目采用不见面开标，请投标单位下载枣庄不见面开标大厅操作手册（投标单位）并认真学习，请于开标前30分钟登陆枣庄市不见面开标大厅，并及时进行开标签到，否则造成的一切后果自行承担。枣庄市公共资源交易网—办事指南—枣庄不见面开标大厅操作手册（投标单位）。各投标人应提前准备好电脑设备测试操作，由投标人个人原因导致投标失败的由投标人自行负责。

2、公告发布媒介：枣庄市公共资源交易网。

3、接收异议的联系人和联系电话：（1）滕州市中心人民医院：刘主任 0632-5511189 （2）山东中安项目管理有限公司：项目联系人：郑经理0632-5775888

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、招标人信息

名    称：滕州市中心人民医院

地    址：枣庄滕州市杏坛路181号

联  系 人：刘主任        联系方式：0632-5511189

2、招标代理机构

名    称: 山东中安项目管理有限公司

地    址：滕州市塔寺路中央城大厦9层

项目联系人：郑经理       联系方式：0632-5775888

3、监督管理部门：

名    称：滕州市财政局

地    址：滕州市善国南路 86 号

联系方式：0632-5567972、0632-5581851

第二章 投标人须知

★投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 名称：滕州市中心人民医院 地址：枣庄滕州市杏坛路181号 联系人：刘主任 电话：0632-5511189 |
|  | 招标代理机构 | 名称：山东中安项目管理有限公司 地址：滕州市塔寺路中央城大厦9层 联系人：郑经理 电话：0632-5775888 邮箱：sdza0632@163.com |
|  | 项目名称 | 滕州市中心人民医院2025年医学装备购置项目 |
|  | 项目地点 | 滕州市 |
|  | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 分包段情况 | 本项目共分为6个标包； A包（高清电子肠镜、电子十二指肠镜等一宗） B包（电磁式体外冲击波碎石机） C包（4K内窥镜摄像系统） D包（主动脉内球囊反搏IABP） E包（红外特定波光能温热治疗仪） F包（振动排痰机） |
|  | 资金来源 | 已落实 |
|  | 招标范围 | 滕州市中心人民医院2025年医学装备购置项目，详见清单 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 招标控制价 | A包（高清电子肠镜、电子十二指肠镜等一宗）：577万元 B包（电磁式体外冲击波碎石机）：95万元 C包（4K内窥镜摄像系统）：160万元 D包（主动脉内球囊反搏IABP）：140万元 E包（红外特定波光能温热治疗仪）：62万元 F包（振动排痰机）：36万元 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于招标控制价，否则其投标文件不予接受。 |
|  | 投标人资格要求 | 详见第一章招标公告 |
|  | 资格审查材料 | 开标时，投标人须将以下内容原件扫描上传制作在电子响应文件中（电子签字、盖章方式即可） 如没有按要求及时、完整、准确的提交，其报价一律按无效标处理，因此造成的一切后果和损失均由投标人自行承担。 1、营业执照； 2、投标人为制造商的应具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；为代理商的应具有《医疗器械经营许可证》； 3、依据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）（2017年国务院令第680号修改）的规定,投标人应根据所投货物属性提供与所投货物对应的《中华人民共和国医疗器械注册证》（如有附表，需提供附表）或产品备案表（如有附表，需提供附表）。 4、如进口产品代理商，应具有制造商或国内总代理出具的不少于半年的固定授权文件（提供的固定授权如为国内总代给代理商出具的，还应提供制造商给国内总代出具的不少于半年固定授权）； 5、法定代表人证明或法定代表人授权委托书； 6、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，现场查询； 7、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（本条所称重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； 8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 9、投标人经会计师事务所或审计部门出具的近一年度财务审计报告（报告实质性内容完整有效，至少包括报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注，企业成立时间不足的提供自成立以来的）或基本开户行出具的银行资信证明； 10、依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明； 11、投标人认为需提交的其他材料。 备注： 投标人应对资格审查资料的真实性及完备性负责，所需提供材料包括但不仅限于以上内容，若未按要求提供或提供不全面或提供虚假证件，作无效投标处理。（电子响应文件上传以上证明材料扫描件并加盖公章） |
|  | 供货期 | 国产设备自合同签订之日起30日历日内供货安装调试完成； 进口设备自合同签订之日起90日历日内供货安装调试完成； 投标文件可自报最短供货时间。 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 质保期 | 国产设备自验收合格后质保3年； 进口设备自验收合格后质保1年； 投标人可自报最长质保期。 |
|  | 付款方式 | 设备货到安装、调试、培训并经双方验收合格后，中标人向采购人开具发票，采购人半年后向中标人付全部款项的90%，余款10％作为质保金在质保期满后无质量及服务问题无息付清。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行勘察现场 |
|  | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于最高限价。 |
|  | 报价范围 | 投标人应充分考虑承包期内的市场因素和成本变化状况的风险，一旦中标，所报价格即为合同期范围内一次性包干价。投标人应保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务，包括节假日、大型活动延长时间，灾害性天气、突发自然和社会事件的应急保障等各种非常态工作的内容，招标人不再额外支付费用。 |
|  | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日前15日 |
|  | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间前 |
|  | 投标截止时间 | 2025年12月25日 09:00 |
|  | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日历天。 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 构成招标文件的其他材料 | 招标控制价，以及招标人对招标文件所作的澄清、修改、补充 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 偏离 | 重大指标不允许负偏离 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标文件中要求加盖投标单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，应当签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。 |
|  | 投标人代表出席开标会 | 本项目为不见面开标项目（不需要到现场开标），请各投标人提前30分钟进入枣庄市公共资源交易网不见面开标大厅参加线上开标会议。 |
|  | 投标文件递交 | 1、本项目为电子招投标，请各投标人通过枣庄市公共资源交易网政府采购交易系统投标，投标人应在投标截止时间前按照枣庄市公共资源交易网--业务指南中《政府采购项目交易服务流程》、《政府采购供应商操作手册》中相关流程将电子投标文件上传至枣庄市公共资源交易网系统内，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝； 2、投标人须按照枣庄市公共资源交易网《山东省数字证书认证管理有限公司数字证书办理指南》办理CA证书。 枣庄市公共资源交易中心联系电话： 0632-8252191。 |
|  | 投标文件份数 | - 电子投标文件份数及介质：在交易平台中已上传加密电子投标文件1份，开标时需使用CA证书对加密投标文件进行解密； - 递交：以上内容必须在开标截止时间前递交至枣庄市公共资源电子交易平台，否则其投标将被拒绝。开标时自主持人启动网上解密开始，投标人通过系统自行解密各自投标文件。因投标人原因造成投标文件未在规定时间内解密的，视为其撤销其投标文件。 - 因枣庄市公共资源交易系统故障导致开、评标活动无法正常进行时，暂停开、评标活动，待故障排除后继续进行。 - 4、技术支持联系方式：4009980000。 因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其报价被拒绝且投标文件被退回。 备注：开标现场无需提交纸质版投标文件，中标人在中标后与采购单位签订合同前，向招标人（招标代理机构）递交与上传至枣庄市公共资源交易网平台一致的纸质投标文件四份（一正本、三副本），后期采购单位如有需求，中标人无条件配合，否则采购单位有权拒绝与之签订合同。 |
|  | 投标文件电子版 | 2 份；①电子版投标文件：系统生成的加密投标文件须在枣庄市公共资源交易系统上递交；②中标后电子版（U 盘）中须包含未加密电子投标文件（即nZZTF格式）和加密电子投标文件（即 ZZTF格式）及 PDF版电子文件一份；（电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件，供投标人使用）。技术支持联系方式：4009980000。 |
|  | 其他投标文件 | / |
|  | 投标文件是否退还 | 否 |
|  | 评标委员会 | 采购人、招标代理机构按照有关规定依法组织评标委员会成员。评标由依法组织的评标委员会负责。评标委员会构成：5人；评标专家确定方式：由招标人代表及相关专业的评审专家组成，招标人代表不超过评审小组人数的三分之一。 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 本项目所属行业 | 工业 |
|  | 开标程序 | 1、进入枣庄市不见面开标大厅； 2、投标人签到及公布投标人； 3、展示投标文件递交状态及文件启封； 4、投标文件解密 4.1投标人解密：系统会出现倒计时，投标人需在规定时间内解密投标文件。若在规定的时间内未成功解密投标文件，根据提示调整延长解密时间，若在延长解密时间内再次未成功解密其投标文件则按无效标处理并退回其投标文件。 4.2、招标人或其委托的招标代理再次对招标投标文件解密。 5、批量导入投标文件 6、唱标 7、异议 投标人若对开标过程及内容有异议，请在系统中提出等待回复；投标人若对开标过程及内容无异议请签章确认；投标人未签章且未提出异议视为对开标过程无异议。 8、开标结束 |
|  | 不见面开标流程及注意事项 | - （一）、前期准备： - ①由于本项目为电子标且采用“不见面开标”的方式进行开标； 请 各 投 标 人 通 过 枣 庄 市 公 共 资 源 交 易 网（http://ggzy.zaozhuang.gov.cn/）办事指南中《枣庄市公共资源电子交易平台不见面开标操作手册》（投标单位）及了解相关不见面开标操作程序及事宜。 ②开标设备需具备条件： ▲软件要求：必须使用IE11及以上版本浏览器（建议咨询专业机构安装）。 ▲使用 windows10或win7操作系统。 ▲正确安装CA驱动及新点专用视频直播播放器（不见面开标大厅登录界面提供安装）。 ▲硬件要求：建议配置i5处理器及以上电脑，运行内存4G及以上，显示分辨率1080P。独立带宽稳定50M以上，配备备用网络。需配置音频播放设备。 ▲如因电脑环境未正确设置及个人操作不当或电脑设备出现故障导致未能参与开标的，后果由投标人自行承担。新点技术咨询电话 0632-3168023。 （二）、开标 投标人的法定代表人（或其委托代理人）应携带CA证书在投标截止时间前30分钟内进入枣庄市公共资源交易平台不见面开标大厅（网址：http://ggzy.zaozhuang.gov.cn/）进行本项目签到和参加线上开标会议。 投标人应提前调试好电脑，并保证网络顺畅，并由投标人授权代表全程负责投标签到、响应文件解密、系数抽取（如项目需要） 唱标内容的签认、异议的提出、签章、线上多轮报价及线上配合评委答疑工作。如因投标人原因导致上述工作无法进行或失败的将导致其投标无效。 |
|  | 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）要求，招标人及招标代理机构将对投标人在招标截止日之前的信用记录进行查询，查询网址为信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 投标人提报虚假材料应承担的责任 | 1、投标人必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在招标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格。定标后，招标人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查， 中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 2、投标人提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
|  | 公示媒体 | 枣庄市公共资源交易网 |
|  | 监督和管理 | 本次招标投标活动以及相关当事人应当接受财政部门依法实施的监督和公共资源交易综合管理部门的管理。 |
|  | 合同签订 | 中标通知书发出之日起10日内签订合同。 |
|  | 项目验收 | 招标人在收到项目验收申请之日起七个工作日内对招标项目进行实质性验收。 |
|  | 是否允许进口产品 | A包（高清电子肠镜、电子十二指肠镜等一宗）：是 B包（电磁式体外冲击波碎石机）：否 C包（4K内窥镜摄像系统）：是 D包（主动脉内球囊反搏IABP）：是 E包（红外特定波光能温热治疗仪）：否 F包（振动排痰机）：否 |

1.招标依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国民法典》；

1.3《政府采购投标人投诉处理办法》；

1.5其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

2.3单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标包或者未划分标包的同一招标项目同时投标；

2.4投标人财务状况及信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格未被取消，财产未被接管、冻结，未处于破产状态；

2.5在最近三年以来没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；

2.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：

2.6.1联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

2.6.2联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

2.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

2.6.5联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

2.7投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

3.保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”

4.3时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4投标有效期

4.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或者招标代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件。

4.5投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

5.踏勘现场

5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3投标人经过招标人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。除招标人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.4如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

6. 询问及答复

6.1投标人对招标投标活动事项有疑问的，在疑问截止日期前，可以向招标代理机构提出询问；招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2询问在枣庄市公共资源电子交易系统中进行网上提问，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱，并电话通知招标代理公司。招标人将对投标人提出的所有询问或者疑问进行综合答复，统一在枣庄市公共资源交易系统上发给所有招标文件收受人并在公告约定的枣庄市公共资源交易网上公告。

6.3投标人未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，投标人未按照招标文件、解答或者答疑要求投标的，后果自负。

7.偏离

招标人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围、幅度和项数，否则其报价无效。

8.履约担保

详见投标人须知前附表。

9.招标代理服务费

（1）本项目招标代理费由中标人支付，招标代理费(或收费标准)为：中标人在领取中标通知书前，参照山东省招标投标协会《山东省招标代理服务收费指导意见》鲁招协(2024)13号文件标准向招标代理公司缴纳招标代理服务费。无论招标过程中的结果如何，中标人自行承担招标代理费及其他相关费用。

（2）投标人应自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人、招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

10.招标文件

10.1招标文件的组成

10.1.1招标文件是用以阐明工程施工、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知前附表；

（3）投标人应当提交的资格、资信等证明文件；

（4）采购需求；

（5）评标办法；

（6）投标人须知；

（7）开标、评标、定标；

（8）纪律和监督；

（9）合同主要条款；

（10）投标文件格式；

（11）投标人须知前附表规定的其他材料。

10.1.2根据本章第10.2款对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2招标文件的澄清和修改

10.2.1招标文件的澄清和修改及投标人确认，详见投标人须知前附表。招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

10.2.2在投标截止时间前，招标代理机构均可主动地或在解答投标单位提出的澄清问题时对招标文件进行澄清、修改、补充等。

10.2.3招标文件的澄清、修改、补充等将在枣庄市公共资源交易网上通知所有网上报名购买同一招标文件的投标单位，则视为所有投标单位都已收到招标文件的澄清、修改、补充等内容，并对投标单位具有约束力。

10.2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在枣庄市公共资源交易网上发出的通知内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在 同一内容的表述上不一致时，以最后在枣庄市公共资源交易网上 发出的通知内容为准。

10.2.5为使投标单位编写投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构有权推迟投标截止时间和公开会议时间，并将此变更在 枣庄市公共资源交易网上通知所有网上报名获取同一招标文件的投标单位。

10.3延长投标截止时间和开标时间

招标人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间，在枣庄市公共资源交易网（http://ggzy.zaozhuang.gov.cn/）上发布更正公告，以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.投标文件的组成

11.1投标人应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

投标文件包括并不限于以下内容：

1.封面

2.投标函

3.法人身份证明

4.法定授权委托书

5.商务部分

6.资信部分

7.技术标

8.投标人认为需要递交的其他资料

投标人可根据项目要求结合评分办法及本单位实际情况自行编制。

12.投标报价

12.1报价依据

12.1.1投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.1.2投标报价还应充分考虑招标文件、合同中所明示或暗示的一切费用与价格。

12.1.3投标人应按照招标人提供的招标文件、服务方案、技术资料等，根据实施现场实际情况，结合投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械配备，按照企业情况和市场价格信息及有关规定进行报价。

12.2投标报价说明

12.2.1报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且必须低于项目预算价，否则其报价无效。

12.2.2本项目为交钥匙项目。采用全费用报价方式（人民币完税报价），投标人在报价时应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，考虑一定的风险系数；所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。

投标人填报的全费用报价包括为完成本项目要求而发生的全部费用，包括但不限于：标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、审计费、监理所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费、招标代理费等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险等所有费用的总和。上述费用均摊在各子项单价中，不单独结算。采购人不支付除投标人报价外的任何附加费用。

凡投标人在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中。投标人应根据现场实际情况复核服务需求，服务需求调整视为投标人风险自担，采购人将不在采购报价外追加费用。

12.2.3本次投标报价为一次性报价，一次性包死。投标人应充分考虑供货期内的市场因素和成本变化状况的风险，一旦中标，所报价格即为合同期范围内一次性包干价。投标人应保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务，包括节假日、大型活动延长时间，灾害性天气、突发自然和社会事件的应急保障等各种非常态工作的内容，招标人不再额外支付费用。

12.2.4投标人应仔细分析、理解本招标文件，结合招标服务方案、技术规范、验收标准、市场现状和市场价格波动等因素确定报价，并且不得违反有关法律、法规的规定。

12.2.5招标文件工程量清单中所提供的供货内容及供货量，投标人未经招标人书面同意不得擅自更改，否则，招标人有权拒绝其投标文件。

12.2.8投标人应在对报价的各项因素进行了充分了解和考虑后报价，并对此报价负责。在合同履行过程中，投标人不得以任何理由对所报价进行调整。

12.2.9本项目设有招标控制价（预算价），若投标报价超过招标人的招标控制价为无效报价，低于招标控制价的为有效报价，但是经专家评审认为投标人投标报价明显低于成本价投标人又无法给出合理解释的其投标无效。投标应包括招标范围内的全部内容，投标单位应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标单位在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

13.投标文件格式以及编制要求

13.1投标文件应按招标文件要求进行编制。

13.2投标文件编制：本项目采用电子化招投标系统，采用计算机辅助评标。

13.3投标文件签章：招标文件应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定的内容和格式编制、签章、加密、上传递交投标文件，签章和加密必须使用枣庄市公共资源交易平台系统可接受的数字证书。

13.4投标人可对现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5投标人编制投标文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

13.6投标文件份数及要求：见投标人须知前附表。

13.7 投标文件递交、签到及解密操作要求：见投标人须知前附表。

13.8投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标单位的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要 求见投标单位须知前附表。

14.投标文件的修改、撤回与撤销

14.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

14.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。投标人撤销投标文件的，给招标人造成损失的，后果自行承担。

15. 投标文件的密封和标记

投标文件加密、上传见投标人须知前附表。

16.投标文件的递交

16.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

16.2 投标人递交投标文件的时间、地点：见投标人须知前附表。

16.3 投标人递交投标文件的要求: 投标人完成电子投标文件制作后，通过枣庄市公共资源交易网（http://ggzy.zaozhuang.gov.cn/）上传；逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

17.质疑

17.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，通过枣庄市公共资源交易网（http://ggzy.zaozhuang.gov.cn/）及书面形式，向招标人或者招标代理机构提出质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以依法对该文件提出质疑。

17.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

17.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

17.4质疑函内容应包括以下主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则招标人或者招标代理机构不予受理。

17.5代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

17.6招标人或者招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

17.7投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑（联系电话及通讯地址详见招标公告）。

18.投诉

18.1按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门提起投诉。投标人投诉按照招标人所属预算级次，由本级财政部门处理。

18.2投诉人提起投诉应符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

18.3投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、招标代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

18.4投诉书应当包括以下主要内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

18.5代理人提出投诉的，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.6投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

19.其他需补充的内容

其他需补充的内容：见投标人须知前附表。

第三章 投标人应当提交的资格证明文件

1.资格证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 原件扫描件加盖公章 |
| 2 | 制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；或代理商的《医疗器械经营许可证》； | 原件扫描件加盖公章 |
| 3 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》（如有附表，需提供附表）或产品备案表（如有附表，需提供附表） | 原件扫描件加盖公章 |
| 4 | 如是进口产品代理商，应具有制造商或国内总代理出具的不少于半年的固定授权文件（提供的固定授权如为国内总代给代理商出具的，还应提供制造商给国内总代出具的不少于半年固定授权）； | 原件扫描件加盖公章 |
| 5 | 法人身份证明或法定授权委托书及相应身份证 | 原件扫描件加盖公章 |
| 6 | 信用中国、中国政府采购网网站查询 | 以开评标现场查询为准 |
| 7 | 参加政府采购近三年内无违规违法声明 | 按格式要求盖章或签字 |
| 8 | 具备履行合同所必需的设备和专业能力的声明 | 按格式要求盖章或签字 |
| 9 | 经会计师事务所或审计部门出具的近一年度财务审计报告或基本银行出具的银行资信证明 | 原件扫描件加盖公章 |
| 10 | 依法缴纳税收和社会保障资金承诺书 | 按格式要求盖章或签字 |

资格证明文件备注：

- 上述证明材料扫描件是投标人开标时必须提供的资格审查材料，届时未提供或者提供不全的，其投标无效。

②投标人的资格证明材料必须真实、有效、完整，且以中文为准，其中的字体、印章要清晰，否则其投标无效。

③评审证明材料在递交投标文件截止时间前上传至电子交易系统，逾期无效。

④营业执照副本等证明材料原件因年检期间或其他原因无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料扫描件或者企业所在地上级主管部门出具的证明材料扫描件或由公证机关出具的公证件扫描件，否则其投标无效。

- 第四章 项目说明项目说明及采购清单

一、项目说明：

1、项目编号：ZFCG01202512001

2、项目名称：滕州市中心人民医院2025年医学装备购置项目

二、采购清单及技术参数

A包：高清电子肠镜、电子十二指肠镜等一宗（可采进口）

# 配置

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 图像处理装置 | 1 |
| 高清晰度医用液晶监视器 | 1 |
| 医用台车 | 1 |
| 自动送水装置 | 1 |
| 二氧化碳送气装置 | 1 |
| 图文工作站 | 1 |
| 高清电子肠镜 | 5 |
| 高清双焦距电子肠镜 | 1 |
| 高清电子放大肠镜 | 1 |
| 治疗型电子十二指肠镜 | 1 |

# 参数

一、超高清内镜主机系统：一套

1.图像处理装置可采进口

1.1超高清摄像系统，具备SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI、12G-SDI高清输出；

1.2具有特殊光成像功能，并兼容常规电子内镜且实现以上特殊光功能；

1.3具备≥5色LED光源或激光光源，连续使用寿命≥10000小时；

1.4具备自体荧光成像观察功能；

1.5具备构造与色彩成像功能，联合强调了黏膜表面的结构、色调和亮度；

1.6具备双红光成像功能，提高对深层血管和出血点的可视性；

1.7具备保持对比度的亮度调节成像功能，可以提高较暗部分的亮度；

1.8色调调节：进行以下色调调节。红色调节：≥±8档，蓝色调节：≥±8档，色度调节：≥±8档；

1.9具备≥3种特殊光模式下，进行色调调节，并提供证明资料；

1.10具备自动增益控制功能；

1.11测光方式可选择：峰值、平均、自动三种测光方式；

1.12切换强调等级≥3级可选；

1.13图像大小≥2等级可以切换；

1.14电子放大≥3种模式可选；

1.15具备≥5种光观察模式，提供证明资料；

1.16具备A和B两个模式，可对粘膜结构和粘膜轮廓进行强调，使病变更加清晰可见；

1.17具备画中画和画外画切换功能；

1.18可兼容同品牌焦距可变内镜，并提供兼容设备注册证；

1.19可兼容同品牌小肠镜，并提供兼容设备注册证；

1.20可兼容同品牌可变硬度结肠镜，并提供兼容设备注册证；

1.21可兼容同品牌超声小探头，并提供兼容设备注册证；

1.22可兼容同品牌结肠镜插入状态实时导航设备，并提供兼容设备注册证；

1.23具有免白平衡功能，并提供证明资料；

1.24面板触屏操作：自定义按钮≥10个；

1.25具备远程遥控功能，提供证明资料。

2、高清晰度医用液晶监视器： ≥31英寸，高清分辨率≥1920*1080

3、医用台车 一台专业医用台车

4、自动送水装置一台4.1流量范围≥0-300ml/min

4.2管件和水瓶可高温高压消毒

4.3开启20秒后自动停止工作

4.4可以通过脚踏开关控制

5、二氧化碳送气装置 一台

5.1最大送气气压≥45KPa

5.2可与二氧化碳气瓶或者医用送气管道连接

6、图文工作站

根据使用单位实际需求配置

- 二、高清电子肠镜五条，可采进口

- 1、视野角：≥170°；

- 2、视野方向：0°

- 3、景深≤5-100mm；

- 4、先端部外径：≤12.2mm；

- 5、插入部外径：≤12.0mm；

- 6、弯曲角度：上≥180°、下≥180°、左≥160°、右≥160°；

- 7、钳子管道内径≥3.2mm；

- 8、具有HDTV画质；

- 9、与主机连接具有特殊光功能；

- 10、具有副送水功能；

- 11、具有反应性插入技术：包括受力弯曲、高传导力镜身设计、硬度可调功能,有效提高结肠镜进镜效率;

- 12、一键式插拔的导光插头，全防水设计，无需防水帽，降低人为漏水故障；

- 三、高清双焦距电子肠镜一条，可采进口

- 1. 具有副送水管道，连接口位于导光插头部

- 2. 拥有HDTV超高清图像，可兼容特殊光观察

- 3. 有效长度≥1330mm

- 4. 先端外径≤13.2mm，插入部外径≤12.8 mm

- 5. 弯曲角度上≥180度，下≥180度，左≥160度，右≥160度。

- 6. 视野角常规模式≥170度、近焦模式≥160度

- 7. 钳子管道内径≥3.7mm

- 8. 具有4-9mm近焦模式和9-100mm常规模式的双焦距模式，可通过内镜操作部按钮一键切换

- 9. 具有反应性插入技术：包括受力弯曲、高传导力镜身设计、硬度可调功能,有效提高结肠镜进镜效率；

- 10. 一键式连接：一键式插拔的导光插头，全防水设计，洗消时无需防水帽，降低人为漏水故障

- 11. 内镜操作部具有5个遥控按钮，可控制水泵、气泵等同品牌周边设备

- 12. 具有内镜导航功能，可配合内镜形态观察装置使用，实时显示肠镜状态

- 四、高清电子放大肠镜一条，可采进口

- 1、具有副送水管道，连接口位于导光插头部

- 2、黑白CCD顺次成像

- 3、有效长度≥1330mm

- 4、先端外径≤13.2mm，插入部外径≤12.8 mm

- 5、弯曲角度上≥180度，下≥180度，左≥160度，右≥160度。

- 6、视野角（广角）≥170度、视野角（长焦）≥90度；

- 7、景深（广角）≥7mm-100mm、景深（长焦）≥2mm-3mm，焦距范围可转换

- 8、钳子管道内径≥3.7mm

- 9、具有受力弯曲、高传导蛇管、硬度可调功能

- 10、一键式连接：一键式插拔导光插头，全防水设计无需防水帽，降低人为漏水故障

- 五、治疗型电子十二指肠镜一条，可采进口

- 1、视野角：100度；

- 2、视野方向：后方斜视105度；

- 3、景深：5-60mm；

- 4、先端部外径：≤13.6mm；

- 5、插入部外径：≤11.5mm；

- 6、弯曲角度：上≥110°、下≥90°、左≥90°、右≥110°；

- 7、有效长度：≥1230mm；

- 8、钳子管道内径≥4.10mm；

- 9、最小可视距离：距离先端部10mm。

B包：电磁式体外冲击波碎石机

体外碎石机系统

A、电磁式体外冲击波碎石机

（一）、设备用途：用于治疗人体泌尿系统结石

（二）、技术参数：

1、电磁式冲击波源发生装置

1.1.高压放电治疗电压范围：11KV～17KV，连续可调；

1.2.频率范围0.5～2HZ；

1.3.高压放电电容储能最大值：≥150J；

1.4.冲击波压力峰值的最大值≤30MPa；

1.5.电磁式冲击波源焦点聚焦范围：径向≤±7mm ；

1.7.冲击波源具有故障报警功能，自动切断高压系统；冲击波波源具有实时抽真空功能。

2、X线定位系统

2.1.采用C臂运动X线透视定位；

2.2.IMD球管高频一体式；

2.3.影像增强器≥9 寸；

2.4.分辨率≥16LP/cm；

2.5.CCD摄像机像素≥100万；

2.6.碎石病例工作站，可储存图像、打印病例和图像。

3、B超定位系统

3.1.B超探头定位装置环冲击波源锥形多角度运动；

3.2.探头电动进给，数字显示。

4、操作系统

4.1.带隔离室操作系统，隔离室彩色液晶触摸显示屏，屏幕尺寸≥10英寸；

4.2.床边彩色液晶触摸显示屏,屏幕尺寸≥6英寸，与主控制台显示屏同步显示；

4.3.高清医用液晶显示器≥19英寸；

4.4.工作站液晶显示器≥19英寸；

4.5.自动排气，恒温保护自动水循环装置；

4.6.操作系统由内嵌式计算机控制，触发计数采用递减倒计数自动停止触发，电压自动跟踪调压。

5、导航自动定位系统

5.1一体化超声智能导航自动定位系统

5.1.1可在B超机器上一键自动定位结石；

5.2一体化X光自动导航定位系统

5.2.1支持人工和自动导航模式；

5.2.2 X光下智能自动定位；

5.2.3治疗床具有一键位置居中功能，可实时显示治疗床位置数值。

6、治疗床及主机

6.1.治疗床载重量：≥135Kg；

6.2.治疗床可配置泌尿手术附件，进行一般的泌尿手术；

6.3.X线大C臂绕冲击波源碎石焦点作圆周运动；

6.5.小C臂机械运动参数：

6.5.1小C臂（带冲击波源）沿圆弧滑轨滑动角度范围≥40°；

6.5.2小C臂（带冲击波源）顺时针可上翻≥180°，小C转动角度范围：≥200°；

6.5.3下定位时，小C臂左右转动（带冲击波源）角度范围：≥±10°；

6.5.4上定位时，小C臂左右转动（带冲击波源）角度范围：≥±15°；

6.6.电动控制治疗床进行床面X、Y、Z三维运动：横向运动：≥100mm；纵向运动：≥100mm；上下移动范围：≥140mm。

6、配置要求

6.1、主机1台

6.2、X射线C臂1套

6.3、小C臂1套

6.4、治疗床1台

6.5、主控制台1套

6.6、副控制台1个

6.7、电磁式冲击波发生器1套

6.8、电容箱1套

6.9、负压抽真空系统1套

6.10、水、气处理系统1套

6.11、电动定位装置1套

6.12、球管1套

6.13、9寸医用诊断X射线影像增强器1台

6.14、100万像素CCD摄像机1套

6.15、19寸高清医用液晶显示器1台

6.16、病历管理系统1套

6.17、离体碎石架、定位盘1套

6.18、压腹带1套

6.19、对讲系统1套

6.20、超声导航定位系统（含全数字彩色多普勒超声诊断系统）1套

6.21、X射线导航定位系统	1套

6.22、工具箱1套

B、全数字彩色多普勒超声诊断系统

1、成像模式： B、2B、4B、B/M、M、PW、B+CPA、B+DPA、B+PW、三同步（B+CFM+PW、B+CPA+PW）成像模式；B模式旋转：0°，90°，180°，270°可连续旋转。

2、腹部凸阵探头：探头阵元数≥192阵元探头、频率2-5MHz3、动态范围：≥180dB

4、彩色频率：≥5段；频谱多普勒频率：≥4 段；可视可调。

5、PW：最大显示血流测量速度≥25m/s、最低可分辨血流测量速度：≤0.1mm/s；取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm，分级可调。

6、彩色自动偏转：在偏转彩色取样框方向时，彩条同时自动翻转。

7、二维/彩色双实时对比成像，在二维模式下，一键进入二维/彩色双实时对比成像。

8、具备一键全屏显示功能。

10、TGC调节≥8段，具备TGC曲线指示功能，曲线显示方式≥3种可选。

11、具有定位中线与动态测量功能，同时具有穿刺引导线与穿刺软件包，可同时做穿刺引导。

12、超声引导自动跟踪定位结石功能。

13、配置凸阵探头(碎石专用探头)2只

C、体外物理振动排石机

1、上置振动器单头治疗头直径：50mm；上置振动器双头治疗头直径：45mm

2、上置振动器转速：≥3500转/min ，≥2档可调；上置振动器功率≥20W

3、下置振动器转速：1300-1900转/min，≥3档可调；下置振动器功率≥200W

4、振动方式 ：下置振动为水平波振动，上置为扩散波振动

5、上置、下置振动器振动幅度：≦5mm

6、下置振动器宽度方向处于床面宽度中心

7、床面长度≥2040mm；床面宽度≥760mm；床面高度：床面离水平地面高度750±10mm

8、床面倾斜方向：头部上行和头部下行两种倾斜方向，床面倾斜角度从≥±23 º

9、床体承重载：床面最大承重≥150kg

10、控制方式：手动，自动

11、≥2种点动有两种方式

12、具有急停功能

13、具备床体复位功能

14、显示器≥19英寸

15、配置：排石机主机（含下置振动器、床等）1套、单头上置振动器1个、双头上置振动器1个、液晶监视器1台

C包：4K内窥镜摄像系统（可采进口）

关节运动医学一科拟购仪器设备主要技术参数

- 一、基本要求：

- 1、使用范围：用于关节外科、运动医学外科、骨科、创伤外科、急诊外科关节镜微创手术；

2、配置要求：4K摄像主机、摄像头、LED冷光源、耦合器、刨削及灌注系统、低温等离子射频手术系统、4K医用显视器、图文工作站、关节镜镜头均为同一品牌；

- 二、具体参数：

1、4K超高清摄像和光源系统

1.1配备超高清摄像及光源一体化系统主机或配备主机系统和光源系统为同一品牌1套；

1.2超高清4K摄像系统主机，视频输出分辨率≥4K（3840*2160）输出接口配备：4*3G-SDI接口、DP接口、HDMI接口、USB3.0等输出接口；

1.3手术模式≥8种：包含关节镜，小关节镜及肩关节、膝关节、髋关节、腹腔镜，可自定义任意手术模式等；

1.4耦合器可变焦或摄像头可变焦，实现光学放大和缩小；

1.5耦合器变焦范围区间≥15mm，或摄像头可变焦，可高温高压、低温等离子等多种方式灭菌；

1.6摄像主机面板：具有 LCD 触摸显示屏，中文菜单，可实现一键切换，方便术中手控操作。摄像主机面板具有操作指示灯，提示摄像头等连接是否正常；

1.7主机可设定定制化信息：拍摄图像预览、录制时间、设备状态等,全中文界面在监视器显示；

1.8主机可实现自动待机保护功能，主机可设置光源警戒保护功能，摄像头连接，光源照亮，摄像头断开，光源自动关闭；

1.9具备存储功能：图像和视频自动存储USB设备，视频自动分段存储；

1.10光源为LED光源，灯泡寿命≥30000小时，光强度可调节；

2、摄像手柄

2.1可编程按钮≥3个，预设功能≥5种，可自定义遥控实现开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节、曝光调节等功能；

2.2可高温高压消毒。

3、低温等离子射频系统

3.1独立式等离子射频汽化系统主机1台，用于在关节镜手术期间实现软组织消融（汽化）、修复、切割和血管止血等≥4种功能；

3.2输出模式≥3种：消融模式≥3档可调；

3.3具备边切割边凝血功能，术中可一键切换消融模式和凝血（止血）模式， 缩短出血时间。混合消融模式≥2档可调；

3.4具备低温脉冲消融功能，温度控制≤37°，减少气泡产生和组织损伤；

3.5主机有液晶显示屏，可实时显示参数设置。具备电流过载自动保护功能，可自动中断保护，并自动恢复；

3.6配置无线脚踏，可选择手控或脚踏控制，根据不同电极类型自动识别切割/凝血功率。

4、动力刨削及灌注系统

4.1、配备动力刨削及灌注一体化主机或配备动力主机和灌注主机；

4.2、可边刨削边抽吸，动力具有无极变速功能，刨削速度与灌注抽吸速度可自动匹配，刨刀可实现正向、反向和往复3个方向调节；

4.3、刨削主机屏幕可实时显示关节腔内压力、刨削转速、方向、刨刀和套管抽吸流速等信息；

4.4、刨削主机≥3个接口，可连接动力刨削手柄等多种设备；

4.5、刨削最大扭力≥22OZ/in，最高转速≥7500转；

4.6具备可以同时实现软组织和骨清理功能的多功能刀头；

4.7刨削手柄兼容多种规格的刀头，术中无需更换刀头；

4.8灌注系统具备止血功能；

4.9具有关节腔冲洗的功能；

4.10冲洗压力水平：20-150mmHg ，步幅≤5mmHg

4.11可实现独立管理进水速率和出水速率，确保关节腔内的压力平衡和精准控制，减少病人的失压风险；

4.12主机可显示转速、液体流速档位、压力，按键可调。

5、配备图文工作站

5.1原装图像管理系统主机1台；

5.2可定制化图像、视频、文本、音频等格式。内存空间≥1T；

5.3、全中文用户界面，人性化触屏菜单设置，支持流媒体视频直播、回放功能；

5.4、移动设备无线连接并可通过移动设备编辑并保存回图像管理系统主机，或支持两个不同信号来源同步拍照和录像；

5.5、可存储4K 60fps图像和视频，支持视频直播、回放功能。可实现移动设备无线连接，通过移动设备编辑并保存回工作站主机。

6、关节镜台车1台

7、4mm关节镜镜头

7.1、4mm关节镜：视向角30°。（包含双Stop cock镜鞘和配套闭孔器）；一套。

7.2、工作长度160mm-170mm。

7.3、插入部分最大宽度4.00±0.05mm。

7.4、视场角≥105°。

7.5、有效景深范围3-120mm。

7.6、可高温高压消毒。

8、2.7mm关节镜镜头

8.1、2.7mm30°关节镜镜头一根（包含双Stop cock镜鞘和配套闭孔器）

8.2、工作长度70±1mm。

8.3、有效景深范围3-120mm。

8.4、插入部分最大宽度2.70±0.05mm。

8.5、视场角≥80°。

8.6、可高温高压消毒。

9、手术工具（按需配置）

D包：主动脉内球囊反搏IABP（可采进口）

主动脉内球囊反搏泵技术参数：

一 临床作用

IABP主要用于支持病人心脏功能，能有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排、低血压的状况。

二 基本配置

- 主机一台

- 触摸显示屏、全导ECG电缆及导联线一条

- 压力电缆线一条

- 可反复填充或一次性氦气瓶

- 5、推车

三配置相对应的技术参数

1、配置要求：内置热敏打印机一部、热插拔锂电池、可反复填充高容量氮气瓶、可调节高度盐水支架一个、中英文操作手册各一本。

2、显示屏：≥10英寸，显示屏可按 ECG、病人血压、球囊压力容积分类、反搏波形、电池充电工作状态同步显示更多病人参数

3、触摸控制：触摸控制面板

4、操作系统：具备全中文操作系统。

5、智能时相计算：

（1）机器可全自动选择充气点和放气点、并且在反搏过程中不间断完成自动校准以获得最佳反搏效果。

（2）可实时显示充气和放气。

6、工作模式：

（1）全自动工作模式：能够自动识别跟踪各种心律失常，自动选择触发模式，自动调整充放气时间。

（2）在ECG触发时，对窦性心律、快速性心律、室性心律、房颤等情况，机器均可以在ECG模式下自动感知、并快速有效地做出处理。

7、具备多种触发模式：

包括ECG触发、血压触发、内置触发、A 起搏触发、V/A-V 起搏触发等多种模式。

8、具备增强起搏器检测功能

9、具备ECG故障管理功能。

10、具备增强气动系统。

11、具备光纤传导功能。

12、气动系统：涡旋压缩机驱动或步进式马达驱动。

13、具备冷凝液清洗功能。

14、驱动气体为医用级专业氦气，纯度：≥99.9%。

15、具备锁屏管理功能。

16、具备安全装置、防回血装置。

17、具备多级报警装置和反搏压报警装置。

18、打印机：热敏打印机一键式打印

19、内置免维护热插拔锂电池，连续供电≥2.5 小时

20、具备放高频电干扰功能。

四、 耗材配套设备使用。

五、 可采进口

E包:红外特定波光能温热治疗仪

主要技术参数：

- 一、用途：人乳头瘤病毒感染皮肤所致的寻常疣、跖疣、尖锐湿疣的治疗。

- 二、配置相对应的技术参数

2、波长范围：有效红外线光谱范围1.0～2.4μm

3、红外光波强度：1~9级可调

4、温度控制：恒温控制

5、光斑直径：光斑直径≤25mm

6、治疗方案≥3种治疗方案选择

7、能量显示：治疗能量实时显示

8、治疗时间：时间设定1～60min

9、机架移动范围：转动角度≥180°；伸展长度≥100cm

10、治疗头移动范围：垂直移动＞40cm；治疗头手柄旋转≥180°；治疗头旋转≥90°

11、超温报警：治疗温度超过设定值时，声光报警

12、超温保护：具有

13、显示屏及操作方式：彩色液晶触摸屏操作，尺寸12.1寸，分辨率1024*768。

14、倾倒断电保护：具有

15、能量发生器：定制能量发生器

16、光源：卤素光源，寿命≥500H

17、温度传感器：精度±0.5℃

18、温度采集频率：10次/秒

19、软件升级接口：具有

20、移动式设备：是

21、治疗方式：非接触式

22、系统工作站：Windows操作系统，配置具有全方位信息管理系统，实现网络通信，图像采集，患者信息管理等功能

23、治疗定位：双激光精准指示定位，确定照射最佳位置，毫秒级脱靶温度判定

24、光线输出：光线汇聚，平行输出

25、电源电压：AC220V

26、电源输入功率：300VA

F包：振动排痰机

振动排痰机参数模版

| 重要性 | 编号 | 类别 | 参数条目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 机械 |  |
|  | 2 | 机械 | 主机配备彩色触控液晶显示屏 |
|  | 3 | 机械 | 电源220V，50Hz；功率240VA~260VA |
|  | 4 | 性能 | 治疗单元可满足上下、左右、前后三个方向同时振动 |
|  | 5 | 性能 | 治疗单元振动频率范围10Hz~60Hz，步进≤5Hz，连续可调 |
|  | 6 | 性能 | 治疗单元振幅＜3mm |
|  | 7 | 功能 | 治疗单元种类≥2，可单独或配合使用 |
|  | 8 | 功能 | 支持所有治疗单元当前参数独立显示 |
|  | 9 | 功能 | 支持各配件独立操作 |
|  | 10 | 功能 | 拥有≥3种模式 |
|  | 11 | 功能 | 治疗时间范围：5~60分钟。 |
|  | 12 | 功能 | 拥有语音、文字播报方式 |
|  | 13 | 功能 | 语音大小可调节，可静音运作 |
|  | 14 | 性能 | 工作噪声≤65dB（A） |
|  | 15 | 功能 | 消毒方式：75%酒精/其他医用消毒剂擦拭消毒 |

第五章  评标办法（综合评分法）

1.相关要求

1.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.3中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.3.1依据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）和财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.3.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.4监狱企业及残疾人福利性单位参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

1.5评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

2.评分标准

2.1 评分因素以及分值

| 评审项目 |  | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价 部分 （30分） | 报价部分 （30分） | 评标基准价：满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。 其他报价得分=评标基准价/投标报价×30%×100。 备注：报价若超控制价，报价无效。 |
| 商务 部分 （6分） | 同类业绩 （6分） | 近三年以来（以合同签订日为准，以报价文件提交截止日止）供应商每提供一份自2022年1月1日至今类项目业绩的得2分，最多得6分。 注：供应商须在投标文件中提供采购合同(含首页、投标产品明细页、签字或盖章页复印件，未按上述要求提供的业绩均不予认可。 |
| 技术 部分 （64分） | 产品技术参数 响应情况 （15分） | 根据所投产品的性能、质量、规格、材质、辅料，产品各项性能参数等是否最大限度的响应磋商文件参数要求及采购人需求等综合情况进行打分，满分15分。参数每有1项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 设备整体性能（15分） | 根据所投产品设备整体性能技术状况认定，整体设备性能技术完善、合理、切实可行的得15分，在此基础上每有一项弱处或不足扣1分，扣完为止。缺项不得分。 |
|  | 项目实施方案 （10分） | 对供应商提供的实施方案，包括产品供货、运输、产品安装和调试方案整体完善性、合理性、切实可行性等情况进行综合评价，内容完善、合理、切实可行的得10分，在此基础上每有一项弱处或不足扣0.5分，扣完为止。缺项不得分。 |
|  | 质量保证措施（8分） | 对所投产品提供的质量保证（包括交货期、质保期、质量保证措施、验收等）完善性、合理性、切实可行性等情况进行综合评价，内容完善、合理、切实可行的得8分，在此基础上每有一项弱处或不足扣0.5分，扣完为止。缺项不得分。 |
|  | 人员配备 （8分） | - 根据供应商所提供的人员配备情况，从组织机构设置的科学性、合理性、配置齐全性、专业性等情况进行综合评价，内容完善、合理、切实可行的得8分，在此基础上每有一项弱处或不足扣0.5分，扣完为止。缺项不得分。 |
|  | 服务方案 （8分） | - 根据供应商所提供的质保期、售后服务、安装调试、培训等内容进行综合评价，内容完善、合理、切实可行的得8分，在此基础上每有一项弱处或不足扣0.5分，扣完为止。缺项不得分。 |

说明：

- 投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照有关规定进行处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。

3.1政策加分以及计算方法说明：

1、中小企业有关政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号政府采购促进中小企业发展管理办法》、鲁财采〔2021〕7号文件山东省财政厅 《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、枣财采〔2022〕6号文件规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。扣除后的价格仅用于评审排序。

根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。中型、小型、微型企业，应符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定划分标准。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2、支持监狱企业发展

给予监狱企业和戒毒企业价格扣除：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

供应商若为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并对证明文件的真实性负责，视同为小型和微型企业，中标后随中标公告一并发出，接受社会监督。

3、促进残疾人就业政府采购政策

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保

险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

中标、中标投标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、支持脱贫攻坚：优先采购贫困地区农副产品，购买贫困地区农副产品时要遵循就近、经济的原则；贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

5、节能环保

按照财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号及鲁财采〔2019〕39 号的规定，本项目对节能产品（非强制类）、环境标志产品给予价格扣除优惠：

（1）节能产品（非强制类）价格折减

本项目采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中的政府强制采购节能产品，供应商必须投报属于政府强制采购节能品目清单中的产品，否则不予评审。但在节能品目清单中无对应细化分类且节能品目清单中的产品确实无法满足采购要求的，允许选择在节能品目清单之外的。

供应商所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（非强制类）内产品的，给予节能产品（非强制类）报价总金额5%的价格扣除优惠。注：供应商在报价时必须对属于节能产品（非强制类）清单内产品单独分项报价，并应于响应文件中提供属于清单内产品的证明资料（即所投产品有效期内的节能产品认证证书复印件）（①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内并是《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的认证机构所认证的在有效期内的节能产品；②同一合同包内的节能产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行价格折减，强制类产品不给予价格折减；③若同一合同包内的节能产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予价格折减。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料），否则不予认可。

（2）环境标志产品价格折减

供应商所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，给予环境标志产品报价总金额5%的价格扣除优惠。注：供应商在报价时必须对属于环境标志产品政府采购品目清单内产品单独分项报价，并应于响应文件中提供属于清单内产品的证明资料（即所投产品有效期内的环境标志产品认证证书复印件）（①环境标志产品是指财政部和生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内并是《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构所认证的在有效期内的环境标志产品；②同一合同包内的环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分；③若同一合同包内的环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料），否则不予认可。

第六章  开标、评标、定标

1.开标程序

请各投标人认真阅读《枣庄不见面开标大厅系统投标人操作手册》，进行相关操作。主持人（招标人代表或其委托的代理机构工作人员）通过枣庄市公共资源远程不见面开标系统组织开标，投标人代表无需到达交易中心现场。

（1）开标前准备。提交电子投标文件的投标人需登陆枣庄市公共资源远程不见面开标系统且在开标时间前1小时内签到，未按规定签到的投标人视为投标无效，将无法参加项目后续开评标程序。

（2）宣布开标会议开始；

（3）宣布开标会议纪律及注意事项；

（4）开标后，公布投标人名单。

（5）解密投标文件。自主持人启动网上解密开始，投标人通过系统使用CA锁自行解密各自投标文件。因投标人原因造成投标文件未在规定时间内解密的，视为其撤销其投标文件。

（6）公布唱标单。投标人可通过系统查看各投标人投标报价等唱标单内容。

（7）投标单位对开标过程有无异议，如无异议请投标单位使用CA锁在开标记录上签章确认，如有异议请现场提出，由记录人在交易系统上做出记录（能当场解答的应当场解答，不能当场解答的应告知异议人），各投标人点击唱标记录表进行签章，未在规定时间内确认的，系统默认该投标人认可开标结果。如与交易系统流程不一致，则按交易系统流程进行。

2.开标

2.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行。所有投标人须在开标前规定时间内签到。

2.2开标会议由招标代理机构主持，开标记录由投标人现场确认。

2.3投标人不足3家的，不得开标。

3.评标委员会

3.1评标委员会的组成

招标人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和评标专家组成，成员人数为五人以及以上单数，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为招标人代表参与评标，招标人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。招标代理机构在职工作人员不得以评审专家身份参与政府采购项目评审活动。

3.2评审专家的抽取

3.2.1采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中抽取评审专家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

3.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人或者推荐中标候选人。

3.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.6评标委员会的职责：

3.6.1审查投标文件是否符合招标文件要求，进行资格性审查和初步评审和详细评审；

3.6.2要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3.6.3推荐中标候选人名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

3.6.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

3.6.5对围、串标等违法违规行为作出认定。

3.7评标委员会的义务：

3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

3.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

3.7.6编写评标报告；

3.7.7配合招标人或者招标代理机构答复投标人提出的异议；

3.7.8对评标过程和结果，以及招标人、投标人的商业秘密保密；

3.7.9配合监管部门处理投诉；

3.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

3.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.8.3与投标人有经济利益关系；

3.8.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

3.8.5与投标人有其他利害关系。

4.评标程序

4.1宣布评标纪律以及回避提示；

4.2组织推荐评标委员会组长；

4.3资格性审查；

4.4初步评审；

4.5详细评审；

4.6澄清有关问题；

4.7比较与评价；

4.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；

4.9编写评标报告；

4.10宣布评标结果。

5.评标

5.1资格性审查

5.1.1评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。未按招标文件第三章要求提供资格证明文件的，属于不合格投标人。

5.1.2招标人、招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。招标人或者招标代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合招标文件第三章要求的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他招标文件一并保存。

5.1.3  在资格性审查时，对属于不合格投标人，招标人提出不合格的事实依据并出具不合格说明，投标人签字确认。投标人拒绝签字确认的不影响不合格或无效投标裁定。

5.2初步评审

（一）评标委员会依据招标文件的规定，进行形式评审，确认投标文件格式或者形式是否符合招标文件有效性、完整性规定；

（二）进行响应性评审，确认投标文件的供货期、质量等实质性内容是否响应招标文件要求；

（三）符合招标文件要求的投标文件应同时具备以下条件：

1）对投标的工程范围和工作内容无实质性偏离；

2）投标文件按照招标文件规定的格式、内容、合同条件编制，字迹和各种证件清晰可辨；

3）投标文件中法定代表人或其授权代表人签字齐全，公章加盖齐全；

4）按照招标文件的规定提供了授权代表人授权委托书；

5.3在资格性和初步评审同时，对属于不合格投标人或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明。

5.4详细评审

5.4.1按照招标文件规定的评标办法和标准，对资格性检查和初步评审合格的投标文件进行详细评审，综合比较与评价。评审标准详见评标办法。

5.4.2投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

5.4.3技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

评审小组针对技术文件进行打分，打分结束后由招标代理机构汇总各投标人的技术得分。

技术部分由评审小组成员各自独立打分，按照本招标文件规定的评审办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

技术部分得分为所有评委打分的算术平均值。投标人的综合得分=价格部分得分+技术部分得分+商务部分得分+其他。

6.澄清有关问题

6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。投标人的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.3评标委员会可以允许投标人修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

6.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

6.5在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

7.定标

7.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人应当依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

7.3采用综合评分法的，按照评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，投标报价低的投标人中标；综合得分且投标报价相同的，技术评审得分最高的投标人中标；仍相同的，由评标委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标人。

7.4招标文件规定推荐中标候选人的，中标候选人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序推荐中标候选人数量。

7.5评标小组依据各项目的综合得分排名确定第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标小组提出的中标候选名单排序，依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.中标公告以及中标通知书

8.1招标人或者招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在枣庄市公共资源交易网（http://ggzy.zaozhuang.gov.cn/）公告中标结果（公告期限为1个工作日）

8.2招标人或者招标代理机构应当在发布中标公告的同时发出中标通知书。

8.3中标通知书发出之日起10日内签订合同。招标人和中标人按照招标文件及中文件确定的事项签订合同。

8.4中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。中标候选单位无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成损失的，中标候选单位还应当对超过部分予以赔偿。

9.投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

- 不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）投标文件未按招标文件规定要求格式表格制作、装订、签署、盖章、密封；

（4）未按照招标文件中报价文件要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、报价高于预算控制价；

（5）未按招标文件规定编制、签章的；

（6）法定代表人或其授权代表未按时参加开标会议或参加开标会议未提供有效证明；

（7）相关资格证明文件未按招标文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（8）不符合招标文件中规定资格条件；

（9）投标有效期不满足招标文件要求；

（10）无投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章；

（11）投标文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款或指标，

（12）应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能、环保产品；

（13）评标委员会认定响应方案技术含量低、不符合招标文件要求；

（14）评审期间，未按评标委员会要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件实质性内容；

（15）投标人存在弄虚作假的行为；

（16）属于投标人与投标人相互串通投标情形；

（17）对招标人、招标代理机构、评标委员会及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（18）评标委员会2/3及以上成员认定投标方案技术含量低、偏离范围超出允许幅度、不符合招标文件要求的；

（19）招标文件规定的其他投标无效情形；

（20）法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据。

10.废标

10.1出现下列情形之一的，应予废标：

10.1.1在投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家，或通过资格审查、初步评审和详细评审的有效投标人不足3家；

10.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

10.1.3投标人的报价均超过招标控制价的；

10.1.4因重大变故，采购任务取消；

10.1.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

11.特殊情况处置程序

11.1评标委员会成员的更换

11.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，招标人或者招标代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

11.1.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由招标人向监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

11.2记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

12.违法违规情形

12.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

12.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

12.1.2投标人之间约定中标人；

12.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

12.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

12.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

12.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

12.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

12.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

12.3.1招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

12.3.2招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

12.3.3招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

12.3.4招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

12.3.5招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

12.3.6招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在开标、评标过程中发现以上违法违规情形的，首先由评标委员会作出认定，对认定确有以上违法违规情形的投标人，按无效投标处理，再进入正常评标程序。

13.违规处理

投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加枣庄市政府采购活动：

13.1提供虚假投标材料谋取中标、中标的；

13.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

13.3与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

13.4向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

13.5在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

13.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

13.7一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

13.8捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

13.9不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

13.10法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

第七章  纪律要求

1.对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用超出本招标文件有关规定的评审因素和评标标准进行评标。

4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第八章 合同条款和格式（参考）

采购合同

（货物类）

项目名称:

合同编号:

计划编号：

采 购 人:

供 应 商：

招标代理机构:

签订时间：二〇二五年  月  日

招标人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就         项目 (           )采购与供应事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：                 。

- 2、供货地点：                 。

- 3、供货内容和范围： 详见供货清单 。

- 二、供货期

- 年   月   日（中标之日起    至    日内完成供货） 。

- 三、质量标准

- 供应商的设备供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和ISO9000质量体系标准。

- 本合同所采购与供应设备的质量保证期自验收合格之日起_________年。

- 签约合同价与合同价格形式

- 1.签约合同价为：人民币（大写）        (¥    元)；

- 2.合同价格形式：   固定价格合同  。

- 五、资金来源预算内资金   元；财政专户资金 ：0 元；自筹资金：0元。

- 六、付款方式

- ☑一次性支付方式：

- □分期支付方式：

- □其他支付方式：

- 七、签订时间及地点

- 本合同于   年  月  日 ，在         签订。

- 八、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 九、合同生效

- 本合同自   双方签字盖章后 生效。

- 十、合同份数

- 本合同一式五份，均具有同等法律效力，招标人执贰份，供应商执贰份，代理机构一份。

- 招标人： (公章)                    供应商： (公章)

- 法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

- （签字）                          （签字）

- 法定代表人：                       法定代表人：

- 委托代理人：                       委托代理人：

- 电 话：                            电 话：

- 开户银行：                         开户银行：

- 账号：                            账号：

合同条款

一、采购与供应

1.1 本合同价款最终双方以实际验收的数量结算。

1.2 本合同所采购与供应货物最终以经甲方验收合格为准。

1.3 本合同所采购与供应货物的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应货物的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

二、验收和交付

2.1验收

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在    日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

2.2交付

乙方所供货物必须是全新、未使用过的合格产品并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

三、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的完整、全新产品。

2、乙方提供货物的质保期     ，在保证期内本身的质量问题发生故障，乙方负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的所有费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时   内到达甲方现场及时处理。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；所有非故意性损坏以及在正常使用范围内造成的损坏均要免费维修。对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

5、维护保修要求：

1）免费保修期为：            。

2）随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

3）故障处理：接到故障通知后应立即作出详细的故障处理方案并在    小时内到达用户现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、双方责任

1、乙方应将设备按合同约定时间运至甲方指定地点，并经甲方签字验收确认后有效。

3、本合同履行过程中，如果乙方不能按时交货，应在24小时内以书面形式通报甲方，甲方视情况确定是否同意变更供货时间。如甲方不同意变更供货时间，可自行采购部分或全部设备。甲方在自行采购和接收该违约部分设备时实际发生的所有额外费用和因此给甲方造成的损失，从应支付给乙方的货款中扣除，甲方同时保留进一步索赔的权利。

4、除另有规定和协议要求外，乙方提供的全部设备须采用国家、企业、行业标准要求包装，并同时满足方便所供设备长途及短途运输的要求，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆等措施。

5、装箱单应注明设备的名称、规格、型号、数量、质量、生产商、发货地、乙方、收货人、交货地、承运人等，并在显著位置标明装卸警示标志。

6、乙方应对项目现场情况和当地政府运输时限和通道限制的正常及临时规定有充分了解和理解，不应因此提出索赔、要求延长或变更供货期限等。

7、乙方应提供本合同所采购与供应设备制造商的名称、法定地址、联系方法等，如果乙方是本合同所采购与供应设备生产厂商的指定代理销售单位，乙方还应向甲方提供生产厂商的销售代理委托书或其他证明文件。

8、乙方运抵甲方指定现场的设备，交货单据上应详细列明当次供应设备的名称、品牌、产地、生产厂家、规格型号、计量单位、单价、数量、合计金额。

9、本合同所采购与供应设备在使用过程中，甲方打开包装进行质量、性能等的检验时，发现质量问题告知乙方，乙方应在三日内予以维修、更换或退货。

10、乙方应向甲方提交本合同所采购与供应设备的技术文件，包括材质报告（设备质量检验报告）和生产合格检验报告，以及按照项目竣工验收规定及甲方要求，提供所有相关符合要求的资料。

11、未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给第三人。乙方即使向甲方发送了权利义务（包含债权、债务）转让通知书，乙方承诺该转让通知书对甲方不发生任何效力，乙方承担因其转让行为给甲方造成的一切经济损失。

12、当一方纳税人信息等关键企业信息发生变化时，必须书面通知对方，否则应承担因此给对方造成的损失。

13、甲方依据本合同（乙方纳税人相关信息）约定收款单位（乙方公司名称）开户银行、账号向乙方支付货款。

五、违约责任

1、合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额      。

2、乙方逾期交付的，乙方应向甲方支付违约金      ，由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货超过   天给甲方造成损失。由乙方承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、如成交供应商没有按照合同约定履行售后服务要求，采购人有权采取补救措施；如造成采购人损失的，由乙方承担赔偿责任。

6、具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。

六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续      天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行。

七、争议解决

遇争议问题双方协商解决，协商不能达成一致意见时，提交下列第     程序解决：

（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

八、其他

1、本合同是双方合作的法律文件，对双方具有法律约束力。

2、 本合同包括合同履行过程中有关确定和变更合同实质性条件的会议纪要、往来信函、资料等。

3、本合同中乙方注明的电子邮箱需是有效（须保证能够正常使用），若使用电子邮件等数据电文形式的，此数据电文进入乙方提供的电子邮箱运营商服 务器即视为收到。

乙方电子邮箱（必填）：               。

4、未尽事宜经甲方上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。

8.5 补充条款：          。

# 附件1：

第九章  投标文件格式

# 正/副本

# 投标文件

（标包：）

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（盖公章）：

法定代表人或授托人（签字或盖章）：______

二〇 年 月 日

# 附件2：

投标函

（招标人名称）

1.我方已仔细研究了            （项目名称及标包）之招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （¥       ）的投标总报价，按照招标文件、合同、技术规范等承接上述项目的相关任务，质量达到        。投标文件自递交投标文件截止之日起投标有效期为     日历天。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

3.1 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

3.2我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4. 我方在此声明，我方已详细审阅全部招标文件，同意招标文件的各项要求。所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反招标文件规定的任何一种情形。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

# 附件3：

法人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人（盖章）：

年      月       日

# 附件4：

法定代表人授权委托书

（招标代理机构）  ：

我   （姓名） 系    （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务）为我公司本次             （项目名称及标包）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

附件5：

商务部分

1、报价一览表

项目名称及标包：

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 （人民币：元） | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 对招标文件的 认同程度 | 完全认同 不完全认同 |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

2.报价明细表

（依照给定清单，结合单位自身情况自主报价）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

- 3.设备技术配置表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 品牌 | 制造年份 | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：设备技术配置表仅供参考，各投标人可根据所投设备自身情况格式自拟。

4. 投标人针对报价需说明的其他文件

5.商务条款偏离表

项目名称及标包：

项目编号：

| 招标文件要求 |  | 招标文件响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

存在偏离的注明偏离情况，无偏离的写明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年      月   日

6.投报小、微型企业产品，须提供小、微型企业产品生产厂家以下材料原件的扫描件并加盖投标人公章（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业执行）

①小、微型企业的，须提供《中小企业声明函》；

②监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

③残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》。

符合政府采购相关政策的证明材料

（一）中小企业声明函(若是)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、若是中小企业，需提供制造商中小企业声明函

(二)残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（》财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        （招标人）        单位的     （项目名称及标包）        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）））

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期：      年     月	 日

（三）监狱企业（若是）

注：

1、投标人对提供的证明文件内容真实性负责，内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、若投标人不是监狱企业，则无须提供证明文件。

3、若投标人是监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，并对证明文件的真实性负责。并将此证明文件放入响应文件中供评审专家查验，否则不享受中小企业扶持政策。

7.政府优采、强采节能环保产品明细表

（投标人所投报的产品为优采、强采节能环保产品，必须填写节能、环保报价说明表，否则不予认定。）

（一）环境标志产品明细表（若有）

项目名称及标包：

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境 标志认证 证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格(元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、环境标志产品是指《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，不在《环境标志产品政府采购品目清单》内的，评委有权利不予认定。

2、若所投产品为环境标志产品，必须按上述规定格式逐项填写，并将此表格加盖公章，否则评审时不予认定。

3、表后须附

①所投产品经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的“中国环境标志产品认证证书”原件或复印件加盖公章，否则评委有权利不予认定。

②所投产品在《环境标志产品政府采购品目清单》所在清单页截图（并在品目清单页中用“√”标注出所投产品的位置）加盖公章，否则评委有权利不予认定。

③所投产品在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)→“节能环保”栏目中环境标志产品查询截图（并在截图中用“√”标注出所投产品的位置）加盖公章，否则评委有权利不予认定。

4、若所投产品不是环境标志产品，则无须填写上述表格。

（二）优先采购节能产品明细表（若有）

项目名称及标包：

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 节能标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 价格（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 优先采购的节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中标注的强制采购的节能产品以外的节能产品，不在《节能产品政府采购品目清单》中标注的非强制采购的节能产品范围的，评委有权利不予认定。

2、若所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按上述规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

3、表后须附

①所投产品经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的“中国节能产品认证证书”原件或复印件加盖公章，否则评委有权利不予认定。

②所投产品在《节能产品政府采购品目清单》所在清单页截图（并在品目清单截图中用“√”标注出所投产品的位置）加盖公章，否则评委有权利不予认定。

③所投产品在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)→“节能环保”栏目中节能产品查询截图（并在截图中用“√”标注出所投产品的位置）加盖公章，否则评委有权利不予认定。

4、若所投产品不是节能产品，则无须填写上述表格。

（三）强制采购节能产品明细表（若有）

项目名称及标包：

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 节能标志 认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、强制采购的节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中标注的强制采购的节能产品（具体见品目清单中“★”标注），不在节能产品政府采购品目清单中标注的强制采购的节能产品范围内的，评委有权利不予认定。

2、如采购清单中有属于品目清单中强制采购的节能产品，必须按上述规定格式逐项填写，否则做无效投标处理。

3、表后须附

①所投产品经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内“中国节能产品认证证书”原件或复印件加盖公章，否则评委有权利不予认定。

②所投产品在《节能产品政府采购品目清单》所在清单页截图（并在品目清单截图中用“√”标注出所投产品的位置）加盖公章，否则评委有权利不予认定。

③所投产品在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)→“节能环保”栏目中节能产品查询截图（并在截图中用“√”标注出所投产品的位置）加盖公章，否则评委有权利不予认定。

8.投标人同类项目业绩情况一览表

项目名称及标包：

项目编号：

| 序号 | 招标单位名称 | 项目名称 | 合同金额 | 项目联系人 及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附相关材料复印件

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年 月 日

附件6：

资信部分

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

本表后附营业执照等

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年      月   日

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

本承诺书声明：本公司参与贵方组织的	（项目名称及标包）项目（项目编号）做出如下承诺：

本公司完全具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，随时接受检查验证。如违法上述承诺，本公司将按照政府采购法相关规定接受处罚，并通过山东省和枣庄市相关政府采购媒体予以公布。

其他需要说明的事项（如无可不填报）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

- 没有重大违法记录的书面声明

致山东中安项目管理有限公司：

我公司（	公司名称及标包）现郑重声明，自参加本项目政府采购活动前三年内，我公司无以下重大违法事项： 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的；吊销许可证或者执照的；较大数额罚款、被列入政府采购黑名单等行政处罚。 如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 4.依法缴纳税收和社会保障资金承诺书

根据《中华人民共和国政府采购法及实施条例》的有关规定，本承诺书声明：本公司参与贵方组织的      （项目名称及标包） （项目编号：       ）作出如下承诺：

本公司依法缴纳税收和社会保障资金，随时接受招标人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚。

其他需要说明的事项（如无可不填报）：

特此承诺

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

5.财务状况

提供  近一年  年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；部分其他组织或自然人参与投标没有经审计的财务报告可以提供银行出具的资信证明（复印件加盖投标人公章）。

6.信用记录查询函

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动。

7.政府采购诚信承诺书

致：（招标人，招标代理机构）

我公司            （投标人名称）已详细阅读了     （项目名称及标包）       项目（项目编号：      ）的招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的一切材料、内容以及业绩合同真实、合法、有效，保证不出借、转借企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会、招标人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与招标人签订政府采购合同，不与招标人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日   期：    年   月   日

8.投标人认为应提供的其他材料

技术部分

技术文件（包括但不限于）

1、供应商根据项目要求结合评分办法，自行编制

2、技术偏离表

# 附件7：

技术条款偏离表

项目名称及标包：

项目编号：

| 招标文件要求 |  | 招标文件响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

存在偏离的注明偏离情况，无偏离的写明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或者授权代表：（签字或盖章）

日  期：     年     月     日